山东大岳采样器协议

排版整理版（源文件未改动）

提示：打开后可以右键更新目录（或按 F9）

目录

寄存器地址列表

注意：文中 4xxxx 寄存器号与 0x 地址对应关系：4xxxx = 40000 + 0x地址（例：0x021E ⇔ 40542）。

给出对每一个输出项的特性，包括名称、标识、数据的类型和格式，数据值的有效范围，输出的形式、数量和频度，输出媒体、对输出图形及符号的说明、安全保密条件等等。

| 自动序号 | 寄存器地址 （0x） | 读写 | 变量类型 | 长度 | 下限 | 上限 | 单位 | 寄存器含义 | 寄存器值的含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0001 | 只读 | 枚举 | 1 | 1 | 2 |  | 当前混样桶编 号 | 0x0000--A 桶 0x0001--B 桶 其他值--未开始 混样 |  |
| 3 | 0003 | 只读 | 枚举 | 1 | 0 | 7 |  | 仪器当前工作状态 | 0x0000--停止（即待机） 0x0001--运行 0x0002--延时（到设定的时间点后启动并运行） 0x0003--暂停（保留） 0x0004--维护（保留） 0x0005--故障 |  |
| 4 | 0004 | 只读 | 枚举 | 1 | 0 | 50 |  | A 混样桶状态 | 0x0000--停止 0x0001--润洗 0x0002--润洗管路排空 0x0003--采样管存 0x0004--采样 0x0005--采样管排空 0x0006--供样 0x0007--供样排空 0x0008--留样管存 0x0009--留样 0x000A--瓶位调整 0x000B--留样排空 0x000C--混匀桶排空 0x000D--待机 | 南京版含义 0x0000--停止 0x0001--进样检测 0x0002--清洗 0x0003--进样 0x0004--搅拌 0x0005--送样 0x0006--排空 0x0007--留样 0x0008--分析 0x0009--等待 |
| 5 | 0005 | 只读 | 枚举 | 1 | 0 | 50 |  | B 混样 桶状态 | 具体含义见备注1 | 南京版含义 0x0000--停止 0x0001--进样检测 0x0002--清洗 0x0003--进样 0x0004--搅拌 0x0005--送样 0x0006--排空 0x0007--留样 0x0008--分析 0x0009--等待 |
| 8 | 0008 | 只读 | 枚举 | 1 | 0 | 1 |  | 仪器进 样状态 | 0x0000--正常 0x0001--失败 |  |
| 9 | 0009 | 只读 | 枚举 | 1 | 0 | 1 |  | 仪器送 样状态 | 0x0000--正常 0x0001--失败 |  |
| 10 | 000A | 只读 | 枚举 | 1 | 0 | 1 |  | 仪器留 样状态 | 0x0000--正常 0x0001--失败 |  |
| 11 | 000B | 只读 | 枚举 | 1 | 0 | 10 |  | 仪器故障状态 | 0x0000--无报警 0x0001--设备故障 0x0002--采样泵故障 0x0003--供养泵故障 0x0004--混匀桶A 故障 0x0005--混匀桶B 故障 0x0006--留样泵故障 0x0007--无可用留样瓶 0x0008--其它可扩展 | 南京版本 0x0000--无报警 0x0001--采样失败 0x0002--供样失败 0x0003--留样失败 0x0004--温度报警 |
| 12 | 000C | 只读 | 整数 | 1 | 1 | 24 |  | 当前已 留瓶数 | 取值范围1~24 瓶 即0x0001~0x0018 | 当该值等于24 时，表示无可用留样瓶 |
| 13 | 000D~0024 | 只读 | 整数 | 24 | 0 | 1000 |  | 瓶1~瓶 24 状态及水量 | 0x0000--空闲 0x0001--工作中 0x0002--有效 0x0003--无效 0x0004--维护 0x0010~有水 | 有水时取值范围16~1000mL 即0x0010~0x03E8 |
| 37 | 0025~0026 | 只读 | 浮点数 | 2 | - 99.99 | 99.99 |  | 冷藏柜温度 | 以单精度浮点数表示，如25.7℃表示为 0x41CD 0x999A | 单精度浮点数，两位小数点 |
| 51 | 0033 | 只读 | 枚举 | 1 | 0 | 2 |  | 门禁系统报警状态 | 0x0000--正常 0x0001--故障 0x0002--关门异常 开超过30 分钟报警可扩展 |  |
| 52 | 0034 | 只读 | 枚举 | 1 | 0 | 1 |  | 门禁系 统开关状态 | 0x0000--关 0x0001--开 |  |
| 53 | 0035~003A | 只读 | BCD | 6 |  |  |  | 最近一次门禁操作记录-时间 | 操作时间--6 个寄存器如：199-30 18:20:30 表示为 0x0019 0x0009 0x0030 0x0018 0x0020 0x0030 |  |
| 59 | 003B~003C | 只读 | 无符号整数 | 2 | 0 | 2147483647 |  | 最近一次门禁操作记录-门禁卡号或者按键密码 | 开门门禁卡号或4 位按键密码--2 个寄存器 以32 位无符号整形表示，如开门门禁卡号为0005365421 表示为0x0051 0xDEAD 如开门密码为1234，则表示为 0x0000 0x04D2 |  |
| 61 | 003D | 只读 |  | 1 | 0 | 1000 | ml | 药品剩余量 （试剂\n瓶内剩余的容量） | 仪器带加药功能则取 值范围 0~1000mL 即 0x0000~0x03E8\n0x270F(9999)表示仪 器不带加药功能 | 南京协议 |
| 62 | 003E~0041 | 只读 |  | 4 |  |  |  | 样品编号 | 采用16 个0~9 的字 符组成，以水质采样留样器采样时间段的年月日时分作为样品编号，包含起始及结束时间，每次桶采样结束就生成最新的样品编号 | 南京协议（4 个）只读样品编号 采用16 个0~9 的字符组成，以水质采样留样器采样时间段的年月日时分作为样品编号，包含起始及结束时间，每次桶采样结束就生成最新的样品编号； 如水质采样留样器在 2020 年 12 月 7 日 23 时 00 分-2020 年 12 月 8 日 01 时 00 分混合采样， 则样品编号为 2020120723000100 表示为：0x2020 0x1207 0x2300 0x0100 注：混采时间段不超过 24 小时。 如水质采样留样器在2020 年 12 月 7 日 23 时 00 分瞬时采样，则样 品 编 号 为2020120723002300 |
| 81 | 0051~0056 | 只读 | BCD | 6 |  |  |  | 超标留样信息- -留样时间 | 如：20190930182030 表示为 0x2019 0x0009 0x0030 0x0018 0x0020 0x0030 | 以下为超标留样详细信息（一次留样可单瓶/多瓶，若多瓶，则为平行留样，留样信息包含多瓶留样信息）包括：留样开始时间、留样执行结果、执行失败原因、本次留样总瓶数、超标因子总个 数、超标因子类型、超标因子数值、超标因子上下限、每个瓶留样信息（瓶 号、留样结果、留样量、当前瓶留样时 间）； |
| 89 | 0059 | 只读 | 整数 | 1 | 1 | 24 |  | 超标留样信息- -要求的 留样瓶数 | 1~24 即：0x0001~0x0018 |  |
| 133 | 0085 | 只读 | 整数 | 1 | 1 | 24 |  | 超标留样信息- -当前留样瓶号 1 | 1~24 即 0x0001~0x0018 |  |
| 134 | 0086 | 只读 | 枚举 | 1 | 0 | 1 |  | 超标留样信息- -当前瓶留样结 果 | 0x0000--失败 0x0001--成功 |  |
| 135 | 0087 | 只读 | 整数 | 1 | 0 | 1000 | ml | 超标留样信息- -当前瓶留样容 积\n中的第几瓶 | 0~1000mL 即：0x0000~0x03E8 |  |
| 138 | 008A~008F | 只读 | BCD | 6 |  |  |  | 超标留样信息- -当前瓶留样时间 | 如：17-9-30 18:20:30 表示为 0x2017 0x0009 0x0030 0x0018 0x0020 0x0030 |  |
| 201 | 00C9~00CE | 只读 | BCD | 6 |  |  |  | 其他模式留样信息--留样时间 | 如：20190930182030 表示为 0x2019 0x0009 0x0030 0x0018 0x0020 0x0030 | 以下为其他留样模式下的留样信息 当仪器留样模式设置成除“直接留样”以外的模式时，每次留样后保存的记录信息，包括：留样时间、留样执行结 果、执行失败原因、留样起始瓶号、留样总瓶数、每瓶留样量、留样模式； |
| 207 | 00CF | 只读 | 枚举 | 1 | 0 | 1 |  | 其他模式留样信息--执行结 果 | 0x0000--失败 0x0001--成功 |  |
| 208 | 00D0 | 只读 | 枚举 | 1 | 0 | 5 |  | 其他模式留样信息--执行失败原因 | 0x0000--无水样 0x0001--瓶满 0x0002--中断 0x0003--过期 0x0004--瓶定位故障 0x0005--其他 |  |
| 209 | 00D1 | 只读 | 整数 | 1 | 1 | 24 |  | 其他模式留样信息--留样起 始瓶号 | 1~24 即：0x0001~0x0018 |  |
| 210 | 00D2 | 只读 | 整数 | 1 | 1 | 24 |  | 其他模式留样信息--留样总 瓶数 | 1~24 即：0x0001~0x0018 |  |
| 211 | 00D3 | 只读 | 整数 | 1 | 10 | 1000 | ml | 其他模式留样信息-- 留样量 | 30~1000mL 即：0x001E~0x03E8 |  |
| 212 | 00D4 | 只读 | 枚举 | 1 | 0 | 4 |  | 其他模式留样信息--留样模式 | 0x0000--超标留样 0x0001--直接留样 0x0002--比对留样 0x0003--串口控制留样 0x0004--同步留样 0x0005--手动留样 |  |
| 213 | 00D5 | 只读 | 枚举 | 1 | 0 | 4 |  | 留样记录信息 --留样触发条件 | 0x0000--无 0x0001--指定时间段 故障留样 0x0002--指定时间段 超标留样 0x0003--立即瞬时留 样 0x0004-指定时间段 同步留样可扩展 | 南京协议 当 留 样 模 式 为“0x0003-通讯触发 （外部控制）”时的触发留样条件 |
| 214 | 00D6 | 只读 | 枚举 | 1 | 0 | 1 |  | 留样记录信息 --是否添加药 剂 | 0x0000--否 0x0001--是 |  |
| 215 | 00D7 | 只读 | 枚举 | 1 | 0 | 5 |  | 留样记录信息 --药剂类型 | 0x0000--硫酸 0x0001--硝酸 0x0002--盐酸 0x0003--NaOH 0x0004--REV1 保留1 0x0005--REV2 保留2 |  |
| 216 | 00D8 | 只读 | 整数 | 1 | 1 | 100 |  | 留样记录信息 --留样瓶加药 比 | 加药量与留样量的比 值*0.1%，范围： 0.1%~10%，需/1000 |  |
| 217 | 00D9~00DC | 只读 |  | 4 |  |  |  | 留样记录信息 --样品编号 | 采用16 个0~9 的字 符组成，以水质采样留样器采样时间段的年月日时分作为样品编号，包含起始及结束时间，每次桶采样结束就生成最新的样品编号 | 南京协议 （4 个）只读样品编号 采用16 个0~9 的字符组成，以水质采样留样器采样时间段的年月日时分作为样品编号，包含起始及结束时间，每次桶采样结束 就生成最新的样 品编号； 如水质采样留样器在 2020 年 12 月 7 日 23 时 00 分-2020 年 12 月 8 日 01 时 00 分混合采样，则样品编号 为 2020120723000100 表示为：0x2020 0x1207 0x2300 0x0100 注：混采时间段不超 过 24 小时。 如水质采样留样器在 2020 年 12 月 7 日 23 时 00 分瞬时采样，则样 品 编 号 为 2020120723002300 |
| 221 | 00DD~00E2 | 只读 | BCD | 6 |  |  |  | 瞬时留样信息- -留样时间 | 如：20190930182030 表示为 0x2019 0x0009 0x0030 0x0018 0x0020 0x0030 | 以下为瞬时留样信息 当仪器留样模式设置为任意模式时，外部设备可通过串口发送瞬时留样指令，触发仪器从外管路直接采集一个水样到指定瓶，每次留样后保存相关留样信 息，包括：留样时间、留样执行结果、执行失败原因、留样起始瓶号、留样总 瓶数、每瓶留样量； |
| 227 | 00E3 | 只读 | 枚举 | 1 | 0 | 1 |  | 瞬时留样信息- -执行结果及失败原因 | 0x0000--成功 0x0001--无水样 0x0002--瓶满 0x0003--中断 0x0004--过期 0x0005--瓶定位故障 0x0006--其他 | 非0 为失败 |
| 228 | 00E4 | 只读 | 整数 | 1 | 1 | 24 |  | 瞬时留样信息- -留样起 始瓶号 | 1~24 即：0x0001~0x0018 |  |
| 229 | 00E5 | 只读 | 整数 | 1 | 1 | 24 |  | 瞬时留样信息- -留样总 瓶数 | 1~24 即：0x0001~0x0018 |  |
| 230 | 00E6 | 只读 | 整数 | 1 | 10 | 1000 |  | 瞬时留样信息- -留样量 | 30~1000mL 即：0x001E~0x03E8 |  |
| 231 | 00E7~00EC | 只读 | BCD | 6 |  |  |  | 弃样记录信息 --弃样时间 | 如：20190930182030 表示为 0x2019 0x0009 0x0030 0x0018 0x0020 0x0030 | 以下为其他留样模式下的留样信息 当仪器留样模式设置成除“直接留样”以外的模式时，每次留样后保存的记录信息，包括：留样时间、留样执行结 果、执行失败原因、留样起始瓶号、留样总瓶数、每瓶留样量、留样模式； |
| 237 | 00ED | 只读 | 枚举 | 1 | 0 | 1 |  | 弃样记录信息- -执行结 果 | 0x0000--失败 0x0001--成功 |  |
| 238 | 00EE | 只读 | 枚举 | 1 | 0 | 3 |  | 弃样记录信息- -执行失 败原因 | 0x0000--弃样进程被中断 0x0001--排空装置故障 0x0002--瓶定位故障 0x0003--其他 |  |
| 239 | 00EF | 只读 | 整数 | 1 | 1 | 24 |  | 弃样记录信息- -留样起 始瓶号 | 1~24 即：0x0001~0x0018 |  |
| 240 | 00F0 | 只读 | 整数 | 1 | 1 | 24 |  | 弃样记录信息- -留样总 瓶数 | 1~24 即：0x0001~0x0018 |  |
| 241 | 00F1~00F4 | 只读 |  | 4 |  |  |  | 弃样记录信息 --样品编号 | 采用16 个0~9 的字 符组成，以水质采样留样器采样时间段的年月日时分作为样品编号，包含起始及结束时间，每次桶采样结束就生成最新的样品编号 | 南京协议 （4 个）只读样品编号 采用16 个0~9 的字符组成，以水质采样留样器采样时间段的年月日时分作为样品编号，包含起始及结束时间，每次桶采样结束就生成最新的样品编号； 如水质采样留样器在2020 年 12 月 7 日 23 时 00 分-2020 年 12 月 8 日 01 时 00 分混合采样，则样品编号 为 2020120723000100 表示为：0x2020 0x1207 0x2300 0x0100 注：混采时间段不超过 24 小时。 如水质采样留样器在2020 年 12 月 7 日 23 时 00 分瞬时采样，则样 品 编 号 为2020120723002300 |
| 384 | 0180 | 读写 | 枚举 | 1 | 0 | 7 |  | 采样模式 | 0x0000 远程控制 0x0001 定时采样 0x0002 时间等比 0x0003 流量等比 0x0004 流量跟随 0x0005 开关触发（外控） 0x0006 串口控制 0x0007 其他 | 注384 |
| 385 | 0181 | 读写 | 整数 | 1 | 10 | 2000 | ml | 单次采 样量 | 10~2000ml，即0x000A~0x07D0 |  |
| 386 | 0182 | 读写 | 整数 | 1 | 5 | 9999 | Min | 时间等比模式参数--间隔时 间 | 5~9999 分钟，即0x0005~0x270F |  |
| 387 | 0183 | 读写 | 整数 | 1 | 1 | 9999 | M³ | 排放等比模式参数-- 排放量 | 1~9999M³，即0x0001~0x270F |  |
| 388 | 0184 | 读写 | 整数 | 1 | 5 | 9999 | Min | 流量比例模式参数--间隔时 间 | 5~9999 分钟，即0x0005~0x270F |  |
| 389 | 0185 | 读写 | 整数 | 1 | 10 | 9999 | ml/M³ | 流量比例模式参数--采样比例 | 10~9999ml/M³，即0x001E~0x270F | 采样比例--排放量每累积1t 对应采集的水样量（单位mL），如设置100，则表示每累积1t 采样100mL； 如：设置的“时间间隔”30 分钟，“采样比例”为10，如果在30 分钟内累积的排放量为20t，则本次采样量 V=20*10=200mL； 如果计算得到的采样量超过了混样桶的容量（5000mL），则本次采样量 V=5000mL |
| 390 | 0186 | 读写 | 整数 | 1 | 1 | 9999 | M³/h | 流量触 发模式参数--\n触发阈 值 | 1~9999M³/h，即0x0001~0x270F |  |
| 391 | 0187 | 读写 | 整数 | 1 | 3 | 9999 | Min | 流量触发模式参数--触发间 隔 | 3~9999 分钟，即0x0003~0x270F |  |
| 392 | 0188~0197 | 只读 | 预留 | 16 |  |  |  | 保留 |  |  |
| 408 | 0198 | 读写 | 枚举 | 1 |  |  |  | 留样模式 | 0x0000 远程控制 0x0001 同步留样 0x0002 超标留样 0x0003 直接留样 0x0004 串口控制 0x0005 外部控制 0x0006 其它 | 两套留样参数，通过协议选择来确定最终实际含义 以下为设置留样模式及相关参数 |
| 409 | 0199 | 读写 | 整数 | 1 | 10 | 2000 | ml | 单次留 样量 | 10~1000mL，即：0x000A~0x03E8 |  |
| 410 | 019A | 读写 | 整数 | 1 | 1 | 6 |  | 平行样 数 | 1~6 瓶，即0x0001~0x0006 |  |
| 411 | 019B | 读写 | 整数 | 1 | 1 | 99 |  | 单瓶混 合次数 | 1~99 次，即0x0001~0x0063 |  |
| 412 | 019C | 读写 | 枚举 | 1 | 0 | 1 |  | 是否加 药 | 0x0000--是 0x0001--否 | 南京协议 |
| 413 | 019D | 只读 | 枚举 | 1 | 0 | 5 |  | 药剂类型 | 0x0000--硫酸 0x0001--硝酸 0x0002--盐酸 0x0003--NaOH 0x0004--REV1 保留1 0x0005--REV2 保留2 | 南京协议 |
| 414 | 019E | 只读 | 整数 | 1 | 1 | 100 |  | 留样瓶 加药比 | 加药量与留样量的比 值*0.1%，范 围： 0.1%~10%，需/1000 | 南京协议 |
| 415 | 019F~01AC | 只读 | 预留 | 14 |  |  |  | 保留 |  |  |
| 429 | 01AD | 读写 | 枚举 | 1 |  |  |  | 控制仪器运行状态 | 0x0001 复位 0x0002 启动 0x0003 暂停(保留功能，暂不支持) 0x0004 恢复(保留功能，暂不支持) |  |
| 430 | 01AE | 读写 | 枚举 | 1 |  |  |  | 复位瓶信息 | 写0x0001 表示复位留样瓶信息，包括清除每个瓶的留样量，并复位起始留样瓶号为1 号瓶，执行完上述动作 后，自动清零寄存器值 |  |
| 474 | 01DA | 只写 | 整数 | 1 | 20 | 99 | Year | 设置时 间年 | 00～99(HEX) | 以下为设置时间 |
| 475 | 01DB | 只写 | 整数 | 1 | 1 | 12 | Month | 设置时 间月 | 1～12(HEX) |  |
| 476 | 01DC | 只写 | 整数 | 1 | 1 | 31 | Day | 设置时 间日 | 1～31(HEX) |  |
| 477 | 01DD | 只写 | 整数 | 1 | 0 | 23 | Hour | 设置时 间时 | 0～23(HEX) |  |
| 478 | 01DE | 只写 | 整数 | 1 | 0 | 59 | Min | 设置时 间分 | 0～59(HEX) |  |
| 479 | 01DF | 只写 | 整数 | 1 | 0 | 59 | Sec | 设置时 间秒 | 0～59(HEX) |  |
| 480 | 01E0 | 只写 | 枚举 | 1 | 0 | 1 |  | 设置时 间命令 | 写入0x0001 后设置的时间才被更新 |  |
| 481 | 01E1 | 只读 | 整数 | 1 | 20 | 99 | Year | 系统当前时间年 | 00～99(HEX) | 注：当前系统时间为17-09-30 18:20:30则上面6 个寄存器值依次为0x0017， 0x0009，0x0030，0x0018，0x0020， 0x0030； |
| 482 | 01E2 | 只读 | 整数 | 1 | 1 | 12 | Month | 系统当 前时间月 | 1～12(HEX) |  |
| 483 | 01E3 | 只读 | 整数 | 1 | 1 | 31 | Day | 系统当 前时间日 | 1～31(HEX) |  |
| 484 | 01E4 | 只读 | 整数 | 1 | 0 | 23 | Hour | 系统当 前时间时 | 0～23(HEX) |  |
| 485 | 01E5 | 只读 | 整数 | 1 | 0 | 59 | Min | 系统当前时间 分 | 0～59(HEX) |  |
| 486 | 01E6 | 只读 | 整数 | 1 | 0 | 59 | Sec | 系统当前时间 秒 | 0～59(HEX) |  |
| 487 | 01E7~01E8 | 读写 | 长整数 | 2 | 0 | 2147483647 |  | 管理员门禁卡号1 | 写入0x0000 表示删除卡号；写入其他值表示更新卡号； | 以32 位无符号整形表示，如门禁卡号为 0005365421 表示为：0x0051 0xDEAD |
| 489 | 01E9~01EA | 读写 | 长整数 | 2 | 0 | 2147483647 |  | 管理员 门禁卡号2 | 同上 |  |
| 507 | 01FB~01FC | 读写 | 长整数 | 2 | 0 | 99999999 |  | 留样后门禁开启动态密码，密码位数暂时为4 位 （最多可扩展为8 位） |  | 以32 位无符号整形表示，如动态密码为 4758，则表示为0x00001296 40508 寄存器0x0000 40509 寄存器0x1296 |
| 509 | 01FD | 读写 | 无符号整 数 | 1 | 1 | 9999 |  | 管理员密码 |  | 以32 位无符号整形表示，如密码为 4758，则表示为0x1296 |
| 510 | 01FE | 读写 | 无符号整 数 | 1 | 1 | 9999 |  | 操作员密码 |  | 以32 位无符号整形表示，如密码为 4758，则表示为0x1296 |
| 511 | 01FF | 读写 | 无符 号整数 | 1 | 1 | 9999 |  | 取样员密码 |  | 以32 位无符号整形表示，如密码为 4758，则表示为0x1296 |
| 528 | 0210~0215 | 只读 | 文本 | 6 |  |  |  | 仪器出厂编号 |  |  |
| 534 | 0216 | 读写 | 枚举 | 1 |  |  |  | 触发一次A 桶动作 | 0x0001 表示启动A 桶采样 0x0002 表示启动A 桶排空 0x0003 表示启动A 桶送样 | 要触发AB 桶动作，采样模式必须设置为 “通讯触发”模式； 采样器接收到写指令后，将本寄存器最高位置1，即0x81/0x82/0x83，当读取到此值时表明指令被接收 当指令被真正执行以后，将本寄存器次高位置1，即0xC1/0xC2/0xC3，当读取到此值时表明指令被执行 在指令完成之后，自动清零该寄存器值 在寄存器清零以前，禁止写入新的值 |
| 535 | 0217 | 读写 | 枚举 | 1 |  |  |  | 触发一次B 桶动作 | 0x0001 表示启动B 桶采样 0x0002 表示启动B 桶排空 0x0003 表示启动B 桶送样 | 要触发AB 桶动作，采样模式必须设置为 “通讯触发”模式； 采样器接收到写指令后，将本寄存器最高位置1，即0x81/0x82/0x83，当读取到此值时表明指令被接收 当指令被真正执行以后，将本寄存器次高位置1，即0xC1/0xC2/0xC3，当读取到此值时表明指令被执行 在指令完成之后，自动清零该寄存器值 在寄存器清零以前，禁止写入新的值 |
| 537 | 0219 | 读写 | 枚举 | 1 |  |  |  | 留样/排空起始瓶 | 取值范围1~24 瓶 0x0001~0x0018 写0 表示由仪器自动寻找合适空瓶 >1 表示由数采指定瓶号 | 若为排空动作，则必须指定起始瓶号，否则仪器不执行排空动作 |
| 538 | 021A | 读写 | 枚举 | 1 |  |  |  | 留样/排空总瓶数 | 取值范围1~24 瓶 0x0001~0x0018 写1 表示留单样 >1 表示留平行样 |  |
| 539 | 5 | 读写 | 枚举 | 1 |  |  |  | 触发一次留样或排空留样可以从 A/B 桶或外管路取水样到瓶 | 0x0001 表示启动从A 桶留样到瓶 0x0002 表示启动从B 桶留样到瓶 0x0003 表示启动从A/B 桶留样到瓶， A 或B 桶由仪器自主寻找； 0x0004 表示启动从瞬时留样从外管路留样到瓶 0x0005 表示启动瓶排空 | 要触发AB 桶留样或留样瓶排空：必须将留样模式设置成“串口控制”模式； 触发瞬时留样则可在任意留样模式下进行； 采样器接收到写指令后，将本寄存器最高位置1，即 0x81/0x82/0x83/0x84/0x85，当读取到此值时表明指令被接收 当指令被真正执行以后，将本寄存器次高位置1，即 0xC1/0xC2/0xC3/0xC4/0xC5，当读取到此值时表明指令被执行 在指令完成之后，自动清零该寄存器值 在寄存器清零以前，禁止写入新的值 |
| 543 | 021F~0220 | 读写 | 浮点数 | 2 | 0.001 | 9999 |  | 流速数值 | 以单精度浮点数表示，如因子值 10.0M³/hL 表示为 0x4120 0x0000 | 当流量计模式为数采仪时，此寄存器写入数据生效，流量触发模式下会判断此寄存器的值 |

附件--通讯接口调用说明

采样器功能简介

本AB 桶采样器可单独做为单一功能瞬时留样采样器使用，也可以作为结合多模式采样、供样、多模式留样等复杂功能为一体的环保专用采样器使用。

采样：将水样从外部管路取到A、B 桶的过程； 送样：将水样从A、B 桶供应到分析仪的过程； 桶留样：将水样从A、B 桶保存到采样瓶的过程；

瞬时留样：将水样从外部管路（绕过A、B 桶）直接保存到采样瓶的过程；桶排空：将水样从A、B 桶排空至仪器外部的过程；

瓶排空：将水样从1~24 个留样瓶排空至仪器外部的过程；

加固定剂：在留样过程中，根据指定比例，将指定将固定剂加入到正在留样的瓶中的过程；

环保专用 AB 桶多模式留样功能

设置过程

操作采样器触摸屏界面，依次进行如下设置：

高级设置>通讯设置>数采协议 设置为“数采仪01”；

采样设置>桶采样相关>采样模式，根据需求可设置为：时间等比、排放等比、流量比例、流量触发、开关触发、通讯触发；

留样设置>瓶留样参数>留样模式，根据需求可设置为：同步留样、超标留样、循环留样、通讯触发；

采样过程

当采样模式设置为“通讯触发”时，则采样器采样由外部通讯设备（如数采仪）控制，数采仪可多次发送AB

桶采样指令（见4.6 触发AB 桶采样），触发一次AB 桶混样，此模式下，无桶切换（采样）周期限制；

设置为其他模式时，采样器将以不同的采样模式（时间等比、排放等比、流量比例、流量触发、流量跟随、开关触发），当设定模式的采样条件达到，将水样从外部管路采集到A 或B 桶，在一个设定的桶切换（采样）周期后，切换到下一个桶采样；

送样过程

当留样模式设置为“通讯触发”时，则采样器送样由外部通讯设备（如数采仪）控制，数采仪可发送 AB 桶送样指令（见4.7 触发AB 桶送样）来触发采样器从A 或B 桶执行一次送样过程；

当设置为其他模式时，在切换采样桶的的同时采样器自动将当前桶内水样传送到外部水质分析仪取样池，当达到设定的送样量后，可由采样器自动启动（输出开关量）外部分析仪分析，也可以由数采来读取采样器桶水样是否准备好状态（见4.4 读取蓄水桶水样是否准备好状态），一旦数采读取到桶水样准好信号变为有效，则立即启动外部分析仪分析；

留样过程

当留样模式设置为“通讯触发”时，则采样器留样由外部通讯设备（如数采仪）控制，采样器在等待外部水质分析仪分析的过程中（设定的“仪表分析时间”等待周期时间内），数采可发送AB 桶留样指令（见4.8 启动一 次AB 桶留样）来触发采样器从A 或B 桶执行一次留样过程；

当设置为其他模式时，送样过程结束，成功启动外部分析仪分析后，根据设置的留样模式，执行如下过程；

超标留样：采样器等待外部所有水质分析仪分析完成，当设定的等待周期时间达到，采样器根据数采传输来的各个水质分析仪的测量值（见 4.5 现场水质仪表测量值设置），与内部设定的每个水质因子对应的超标阈值比较，判断是否有一个或多个水质因子超标，若超标则执行一次AB 桶留样过程，若所有因子超标参数均设置为“停用”，则根据数采超标同步信号进行超标留样；

循环留样：采样器等待外部所有水质分析仪分析完成，当设定的等待周期时间达到，采样器立即执行一次AB 桶留样过程；

同步留样：采样器等待外部所有水质分析仪分析完成，在设定的等待周期时间内，等待外部开关输入信号，当检测到开关输入有效，采样器立即执行一次AB 桶留样过程；

瞬时留样功能

在任意留样模式下，数采可以写“直接瞬时留样”寄存器触发一次瞬时留样过程；

采样器随时等待瞬时留样指令（见4.9 启动一次瞬时留样），一旦接收到触发留样指令，采样器在未执行送样、留样的情况下立即执行一次瞬时留样过程；

触发一次 AB 桶采样

触发A 桶采样：往40534 寄存器写0x0001；

数采发送：01 06

仪器返回：01 06

00 01 A8 76

触发B 桶采样：往40535 寄存器写0x0001；

数采发送：01 06

仪器返回：01 06

00 01 F9 B6

触发A/B 桶采样：往40536 寄存器写0x0001，仪器自动寻找合适的桶；

数采发送：01 06

仪器返回：01 06

00 01 C9 B5

数据内容含义请参照“寄存器地址列表”相关章节描述；

触发一次 AB 桶送样

触发A 桶送样：往40534 寄存器写0x0003；

数采发送：01 06

仪器返回：01 06

00 03 29 B7

触发B 桶送样：往40535 寄存器写0x0003；

数采发送：01 06

仪器返回：01 06

00 03 78 77

触发A/B 桶送样：往40536 寄存器写0x0003，仪器自动寻找合适的桶；

数采发送：01 06

仪器返回：01 06

00 03 48 74

数据内容含义请参照“寄存器地址列表”相关章节描述；

触发一次 AB 桶留样

往40537 寄存器开始连续写3 个寄存器，分别为起始瓶、瓶数、类型；

仪器自主查找瓶号自主查找桶号留样

数采发送：01 10

仪器返回：01 10

06 00 00 00 01 00 03 2D 43

50 77

表示自主查找瓶号自主查找桶号留单样（1 瓶）；

仪器自主查找瓶号指定A 桶留样

数采发送：01 10

仪器返回：01 10

06 00 00 00 01 00 01 AC 82

50 77

表示自主查找瓶号指定A 桶留单样（1 瓶）；

仪器自主查找瓶号指定B 桶留样

数采发送：01 10

仪器返回：01 10

06 00 00 00 01 00 02 EC 83

50 77

表示自主查找瓶号指定B 桶留单样（1 瓶）；

指定起始瓶号自主查找桶号留样

数采发送：01 10

仪器返回：01 10

06 00 01 00 01 00 03 10 83

50 77

表示指定起始瓶号1 自主查找桶号留单样（1 瓶）；

指定起始瓶号指定A 桶留样

数采发送：01 10

仪器返回：01 10

06 00 01 00 01 00 01 91 42

50 77

表示指定起始瓶号1 指定A 桶留单样（1 瓶）；

指定起始瓶号指定B 桶留样

数采发送：01 10

仪器返回：01 10

06 00 01 00 01 00 02 D1 43

50 77

表示指定起始瓶号1 指定B 桶留单样（1 瓶）；

数据内容含义请参照“寄存器地址列表”相关章节描述；

触发一次瞬时留样

往40537 寄存器开始连续写3 个寄存器，分别为起始瓶、瓶数、类型（0x0004 表示瞬时留样）；

仪器自主查找瓶号

数采发送：01 10

仪器返回：01 10

06 00 00 00 01 00 04 6C 81

50 77

表示自主查找瓶号瞬时留样留单样（1 瓶）；

指定瓶号

数采发送：01 10

仪器返回：01 10

06 00 01 00 01 00 04 51 41

50 77

表示指定瓶号1 瞬时留样留单样（1 瓶）；

往40541 寄存器写入0x0001；

数采发送：01 06

仪器返回：01 06

88 74

表示自主查找瓶号瞬时留样留单样（1 瓶）；

数据内容含义请参照“寄存器地址列表”相关章节描述；

触发一次采样瓶排空

从40537 开始连续写3 个寄存器，即40538~40540； 40537 寄存器写入需要排空的起始瓶号；

40538 寄存器写入需要排空的总瓶数；

40539 寄存器写入0x0005 表示启动本次排空动作；如从第5 瓶开始连续排空6 瓶：

数采发送：01 10

仪器返回：01 10

06 00 05 00 06 00 05 D0 80

00 03 50 77

数据内容含义请参照“寄存器地址列表”相关章节描述；

读取仪器状态

从40003 开始连续读取58 个寄存器，即40003~40060；数采发送：01 03 00 03 00 3A 35 D9

仪器返回：01 03 74 （116 个字节数据内容） crcL crcH

数据内容含义请参照“寄存器地址列表”相关章节描述；

读取留样信息

从40200 开始连续读取20 个寄存器，即40200~40219；数采发送：01 03 00 C8 00 14 C4 3B

仪器返回：01 03 28（40 个字节数据内容） crcL crcH

数据内容含义请参照“寄存器地址列表”相关章节描述；注意：通讯触发留样模式下产生的留样记录在此读取；

系统参数设置

采样模式及相关参数设置

从40383 开始连续写N 个寄存器；

如设置采样模式为“时间等比”、单次采样量为200，间隔时间为15 分钟；

数采发送：01 10

仪器返回：01 10

06 00 00 00 C8 00 0E D0 5D

00 03 B0 2C

如设置采样模式为“流量触发”；

数采发送：01 06

仪器返回：01 06

00 03 F9 EF

00 01 78 2E

如设置桶切换时间为10 分钟；

数采发送：01 06

仪器返回：01 06

00 0A A8 19

00 01 E9 DE

如设置采样桶排空时间为10 秒钟；

数采发送：01 06

仪器返回：01 06

00 0A E9 D8

00 01 A8 1F

如设置排放等比时的触发排放量为20 立方米；

数采发送：01 06

仪器返回：01 06

00 14 08 13

00 01 C9 DC

留样模式及相关参数设置

从40415 开始连续写N 个寄存器；

如设置采样模式为“通讯触发”、单次留样量为200ml，平行样为1，单瓶混合次数1，留样管存48 秒，留样反吹120 秒钟；

数采发送：01 10

仪器返回：01 10

系统时间设置

0C 00 03 00 C8 00 01 00 01 00 30 00 78 73 67

00 06 71 D9

从40474 开始连续写7 个寄存器，即40474~40480；如设置系统时间17-09-30 18:20:30

数采发送：01 10 01 DA 00 07 0E 00 17 00 09 00 30 00 18 00 20 00 30 00 01 B4 F3

仪器返回：01 10 01 DA 00 07 A1 CC

读取系统时间

从40481 开始连续读6 个寄存器，即40482~40487；数采发送：01 03 01 E1 00 06 94 02

仪器返回：01 03 0C 00 17 00 09 00 30 00 18 00 20 00 30 A6 4B

表示当前系统时间为17-09-30 18:20:30；

读取仪器出厂编号

从40528 开始连续读6 个寄存器，即40528~40533；数采发送：01 03 02 10 00 06 C5 B5

仪器返回：01 03 0C 57 51 53 45 31 37 30 39 30 30 30 31 99 6E

表示本仪器出厂编号为WQSE17090001；

读取门禁动态密码

仪器未留样情况下：

默认门禁开启动态密码为2330，在门禁键盘上按下2330+确认键后，在仪器门关闭的情况下，应能开仪器门；

仪器留样情况下：

生成动态密码，在门禁键盘上按下 23 30+确认键后，在仪器门关闭的情况下，应无法开仪器门，必须按下动态密码后才能开门；

从40507 开始连续读2 个寄存器，即40507~40508；数采发送：01 03 01 FB 00 02 B4 06

仪器返回：01 03 04 00 00 11 EA 77 EC，表示动态密码为0x000011EA=45 86；

远程复位或者启动设备

远程复位设备，往40429 寄存器写0x0001：数采发送：01 06 01 AD 00 01 D8 17

仪器返回：01 06 01 AD 00 01 D8 17

需要注意的是，远程复位类似断电重启设备，清空A/B 桶并重新开始采样、送样、留样流程，但是不会复位分样盘（本地复位按钮会复位分样盘）

远程启动设备，往40429 寄存器写0x0002：数采发送：01 06 01 AD 00 02 98 16

仪器返回：01 06 01 AD 00 02 98 16

本指令仅对当前设备是停止时才有效，指令含义和本地的启动按钮相同；

远程停止设备，往40429 寄存器写0x0003：数采发送：01 06 01 AD 00 03 59 D6

仪器返回：01 06 01 AD 00 03 59 D6

本指令仅对当前设备是停止时才有效，指令含义和本地的启动按钮相同；

远程指令接收、执行及完成状态反馈

对于部分远程控制寄存器，40535~40537、40540~40543：

采样器接收到写指令后，将本寄存器最高位置1，即0x81/0x82…，当读取到此值时表明指令被接收

当指令被真正执行以后，将本寄存器次高位置1，即0xC1/0xC2…，当读取到此值时表明指令被执行

在指令完成之后，自动清零该寄存器值

在寄存器清零以前，禁止写入新的值。

备注：部分指令启动执行比较快时，可能数采仪无法捕捉到接收指令但是并未执行的状态。

读取送样是否足够分析状态

从40541 开始连续读取1 个寄存器，即40541，该寄存器内容代表本次送样是否准备好，一般在开始送样60

秒后给出，表明可以启动分析仪器进行分析了；数采发送：01 03 02 1D 00 01 15 B4

仪器返回：01 03 02（2 个字节数据内容） crcL crcH 40541 寄存器值为：

0x0000：表示蓄水桶水样未准备好；

0x0001：表示蓄水桶水样已准备好；

如果读取的内容为0x0001，则数采仪立即启动现场水质仪表；

注：只要蓄水桶进水完成后，仪器将输出一个继电器通断信号，持续5 秒，数采仪也可以通过检测该信号来判断采样仪蓄水桶进样是否准备好，决定是否启动现场水质仪表；

读取超标同步信号

从40542 开始连续读取1 个寄存器，即40542，该寄存器内容代表当前超标同步信号，有变化时给一次；数采发送：01 03 02 1E 00 01 E5 B4

仪器返回：01 03 02 00 00 B8 44  (0x0000)

仪器返回：01 03 02 00 01 79 84  (0x0001)

40541 寄存器值为：

0x0000：表示没有超标同步信号；

0x0001：表示有超标同步信号；

读取当前流速

从40543 开始连续读取2 个寄存器，即40543~40544，该寄存器内容代表当前流速，单位为M³/h，一般每秒或者有变化时给一次，在流量触发模式下，用作触发条件，例如流速为10.0M³/h 时；

数采发送：01 03 02 1F 00 02 F4 75

仪器返回：01 03 04（4 个字节数据内容） crcL crcH

例如：01 03 04 41 20 00 00 EF C5

主要排版调整：

- 增加封面与目录（打开后可右键/F9 更新目录）

- “寄存器地址列表”合并为一张横向大表，地址范围格式统一（去掉换行/多余空格）

- 通讯示例中的十六进制帧统一用等宽字体展示并去重；对明显拼接缺空格处做了拆分修正

- 补充了 4xxxx 与 0x 地址换算说明：4xxxx = 40000 + 0x地址

内容问题点（已在新文件末尾“问题点清单”逐条列出）摘要：

- 多处引用“3.5 寄存器地址列表”，但文内无对应章节编号（疑为旧版遗留）

- “从40537连续写3个寄存器”却写成40538~40540（应为40537~40539）

- “从40481连续读6个寄存器”却写成40482~40487（应为40481~40486）

- 1处示例“数采发送 01 10”但写成“仪器返回 01 06”（应为 01 10）

- “读取超标同步信号”：原文读寄存器数量/示例帧不一致、返回帧拆分混乱，且 40541 误写应为 40542

- “读取当前流速”：原示例请求帧寄存器数量/CRC 不匹配（新文件已给出一致的请求帧）

- “远程启动/停止”：原文回显帧与发送值不一致；且 40429 的 0x0003 含义与寄存器表描述不一致（需确认）

- 寄存器表里“供养泵故障”疑为笔误（建议“供样泵故障”）；动态密码寄存器号说明与后文读取范围不一致

问题点清单（需确认／建议修正）

文档原文未显式说明 4xxxx 与 0x地址的换算基址，建议在文签列出相互换算规则（本排版整理版已在表格前增加此说明）。

文中多处引用“3.5 寄存器地址列表”，但原文未给出对应章节编号，可能为旧版留存。

“从40537开始连续写3个寄存器”的范围写成了40538~40540，计数不匹配，建议修正为40537~40539。

“从40481开始连续读6个寄存器”的范围写成了40482~40487，计数不匹配，建议修正为40481~40486。

“指定起始瓶号指定B桶留样”示例中，数采发送为01 10，但文中写为仪器返回01 06，应为01 10。

“读取超标同步信号”章节中，文字写读1个寄存器，但示例帧数据为读10个寄存器，与响应帧字节数不匹配；另外“40541”应为“40542”。

“读取当前流速”章节中，文字写读2个寄存器，但数采发送帧示例的数据量与CRC不匹配。

“远程启动／停止设备”章节中，回复帧均写成了0x0001的回显，与发送值0x0002或0x0003不一致。

寄存器表中“供养泵故障”疑为笔误，建议修正为“供样泵故障”。

动态密码寄存器说明中所写的40508/40509与后文读取的40507~40508不一致，需统一。

远程控制寄存器04429的值0x0003在表中是“暂停（保留，暂不支持）”，但文中写为“停止设备”，需确认正确含义。